中化明达（福建）地质勘测有限公司关于公开采购

电感耦合等离子体发射光谱仪和原子吸收分光光度计的招标公告附件

- 投标人须注意事项

- 报价构成：

投标人报价金额为一次性报价，采用最高限价、最低价中标方式。报价金额必须含运输费、搬运费、安装调试费、培训费、保修费、13%增值税费（提供13%专用增值税发票）等所有费用。

2、合同签订

确定中标人后，双方应及时沟通协调并签订采购合同，不得无正当理由拒签。

3、付款方式：

合同签订后采购人预付仪器设备中标总价30%的货款。仪器设备安装调试完成，正常运行并验收合格后，再支付总价65%的货款（同时中标人应提供货款全额的专用增值税发票）。余下总价5%的货款作为质量保证金，待质保期满且仪器设备运行正常的情况下一次性付清。所有货款均以转账方式支付（收款方、合同签订方均以中标人名称为准）。

4、交货时间

合同签订后20日内到货，到货后7日内安装调试和培训。

5、投标文件须包含但不限于以下内容

- 资格证明：经年检的营业执照副本复印件壹份；法人身份证复印件（正反面）

壹份；仪器厂家直营、授权委托或代理资格相关证书复印件

- 法定代表人授权书

- 报价单

- 所报价的仪器设备技术指标和服务要求符合性说明

- 参与投标承诺书

以上材料均需加盖公章和必要的签字。投标文件应密封，在各封口处加盖公章。

6、投标文件的递交与接收

采购方在正常上班时间内设专人接收投标文件，现场核对并做相关记录。递交人为法人本人的应现场提供身份证原件（验后当场退还）、加盖公章的身份证和营业执照副本复印件；递交人为被授权人的应现场提供法人和被授权人的身份证原件（验后当场退还）、法定代表人授权书、加盖公章的法人、被授权人身份证和营业执照副本复印件。

- 技术和服务要求

***技术指标、配置（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

电感耦合等离子体发射光谱仪

（一）环境条件要求

1、温度：10℃～30℃；相对湿度：＜80％；对使用环境无其它特殊要求；

2、其它要求：电源：220V±10％，50Hz交流电。

（二）技术指标

1、总体描述：双向观测全谱直读等离子体发射光谱仪，测定多元素时光栅无需转

动，一分钟内可测定70多种元素（166-800nm范围内全波长覆盖，每条测量谱线

的积分时间≥10秒），采用全光路吹扫单色器，自激式水冷却射频发生器，全谱固

态检测器。可方便的进行定性、半定量、精确定量分析，是常量、微量和痕量无机

元素同时分析的理想仪器。

2、适用于土壤、环境等各种样品中微量化学元素的定量分析及快速定性定量分析。提供用于土壤检测用户名单。

3、仪器技术性能指标要求：

3.1、光学系统：

3.1.1、采用中阶梯光栅+棱镜交叉二维色散系统，焦距≤400mm，光栅刻线≥50条/mm；光路全密封设计。

★3.1.2、光室恒温38℃±0.1℃，恒温精度±0.1℃，不接受无恒温和恒温精度不满足的仪器。

★3.1.3、波长范围：166-820nm或更宽，全波长连续覆盖；可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm。

3.1.4、单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素；

★3.1.5、波长校正：采用C,N,Ar线对波长进行快速自动校正，无需额外标准溶液，点燃等离子体后即可自动进行，并且在30秒内自动完成，为保证测试效率，不得使用氖灯动态矫正波长。

3.1.6、为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。

3.2、检测器：

3.2.1、带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计，提供证明材料。

3.2.2、检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz；

3.2.3、像素分辨率：≤0.002nm；

3.2.4、检测器冷却：为保证最低的背景噪音，采用三级半导体制冷，温度≤－45℃，到达工作温度的时间：＜ 3 分钟，需提供生产厂家对外宣传的彩页证明；

3.3、高频发生器：

3.3.1、频率：≤27.12MHZ；RF功率≥1300W。

3.4、等离子：

3.4.1、等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

3.4.2、尾焰去除方式：采用耐高温氮化硅接口技术消除尾焰的干扰，不得使用空压机或压缩空气、氮气、氩气等进行气体切割；提供仪器尾焰处理硬件设计照片证明文件。

3.4.3、气路控制：配置3路高精度质量流量计，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。精度0.01L/min；

3.5、进样系统及炬管单元：

3.5.1、炬管：为降低维护成本，矩管为可拆卸式设计，不接受一体式矩管，快速插拔式连接，辅助气及保护气管路均采用固定设计，在拆装炬管时对气体管路无需任何操作；

3.5.2、雾化器：高效同心雾化器；雾化室：旋流雾化室；蠕动泵：12滚轮3通道蠕动泵。

3.5.3、废液安全在线自动监控：须有废液传感器实物，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全，需提供生产厂家对外宣传的彩页证明；

3.6 分析性能：

★3.6.1分析速度：≥每分钟70个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥10秒；

3.6.2样品消耗量：< 2ml，测定大于70个元素；

3.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

3.6.4 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996），提供相关证明材料；

3.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光；

3.6.6精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

3.6.7稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；

3.6.8 检出限：（以11次空白的3φ做为检出限）

| 元素 | 波长/nm | 检出限/ug/L |
| --- | --- | --- |
| Zn | 213.856 | ＜0.20 |
| Cu | 324.754 | ＜0.60 |
| Ni | 231.604 | ＜0.55 |
| Cr | 267.716 | ＜0.60 |
| Ba | 455.403 | ＜0.03 |
| Mn | 257.61 | ＜0.07 |
| Al | 167.079 | ＜0.10 |

4、仪器分析软件系统

4.1、软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能。

4.2、软件具有在线谱图库：50,000条谱线；同时具有任意填加分析谱线的功能；

4.3、具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能。

4.4、背景校正功能：具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术。

4.5、软件具有自动调谐模式，可以自动优化等离子气流量、雾化气流量、观测高度、功率等分析参数，提供能体现自动调谐模式涉及的等离子气流量、雾化气流量、观测高度、功率等分析参数的功能软件截图。

4.6、仪器测试过程中，软件可以记录所有样品测试过程中的仪器参数信息（通过传感器反馈温度，雾化器压力，气体流量，气体压力等），提供传感器反馈温度、雾化器压力、气体流量、气体压力的功能软件截图。

5、数据处理系统

配置不低于i5 CPU、16G内存、1T固态硬盘、21”宽屏LCD；安装Win10及以上操作系统。A4幅面激光打印机。

★（三）配置清单：

1、电感耦合等离子体发射光谱仪主机   1套

2、ICP-OES的软件包                  1套

3、冷却循环水机                     1套

4、电脑、打印机                  各1套

5、双向炬管                         1套

6、2.0mm 中心管                    1套

7、标准同心圆雾化器，可耐3％的盐份 1套

8、水溶液蠕动进样泵管，6根/包       2包

9、水溶液蠕动废液泵管，6根/包       2包

10、内标加入器                      1套

★（四）质保期：1年

（上述参数需完全吻合我单位要求，若有正偏差以上情况请在下方备注）

原子吸收分光光度计

（一）、适用领域:

土壤及矿产等样品中的如金、银、铜、铅、锌、锰、钾、钠、钙、镁、铁、镉等元素的测定。

（二）、工作条件:

1、电    源: 220V±10%, 50Hz

2、环境温度: 15-35°C

3、相对湿度: ≤80%

（三）、技术参数:

1、工作波段：       190—900nm

2、波长准确性：     ≤±0.2nm

3、波长重复性：     ≤0.1nm

4、静态基线：       小于0.005A/30min/铜灯

5、测量重复性(cu)RSD: ≤0.6%

（四）、技术要求：

1、单色器：采用C-T型光路设计，光程短，能量损失小。

2、光栅：采用1800条/mm规格、焦距270mm的闪耀光栅。

3、波长扫描：采用精密步进电机，实现波长自动寻峰定位。

4、光谱带宽：计算机控制自动变换，狭缝宽度多档可调。

★5、垂直滑环八灯自动转塔，自动精确定位，同时实现对八只元素灯进行预热（提供仪器照片佐证）。

★ 6、元素灯塔可以360度无限制旋转，避免出现灯位不准、及绞线故障。（作为安装验收指标）

7、负高压设置：由计算机自动设置光电倍增管的负高压的大小。

★8、器软件控制一键式自动点火、采用回火式火焰点燃技术，点火时无需提供额外的引燃气体及喷射火焰，点火过程更安全。

9、扣背景方式：氘灯扣背景，并配置氘灯能量平衡装置。

10、元素灯供电方式：元素灯供电采用脉冲供电方式，占空比可调。

11、测量方式：可实现火焰吸收、火焰发射和氢化物发生的测量。

★12、气路系统需要具备乙炔气及助燃气可调还需要具备一路的辅助气可调，减少了样品引入对火焰状态和原子化温度的影响，有利于不同元素选择最佳的助燃比。（提供照片佐证）

13、自动扣除零点漂移对数据的影响。

14、抗腐蚀钛合金燃烧器，可实现三维调节和旋转。

15、后期可升级直流恒定磁场，横向塞曼扣背实现全波段扣背景。（需提供升级后的照片佐证）

★16、具有完善的安全联锁保护装置，带有水封检测，水封无水禁止点火、带有废液桶液面检测，禁止废液溢出带有空气压力监测，压力不够禁止点火，和防回火装置，在断电，断气等意外情况下，仪器自动切断燃气。

17、适用于Windows10/9/8/7/XP系统操作软件，具有强大的专家在线帮助系统，具有用户管理功能可设置不同的登陆账号及密码及不同账号权限高低；具有数据追踪功能，可实时记录仪器操作步骤及报警等信息。

18、软件独立生成样品信息模块，样品信息可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息，轻松实现样品信息导入及导出，报告结果可根据需求由仪器操作软件直接转换XLS文件、PDF文件、Image文件等可编辑文件。

★（五）、仪器配置

1、原子吸收主机一台

2、空芯阴极灯4支

3、仪器中文操作软件一套

4、仪器中文操作说明书

5、标准备品备件

6、气管若干米

7、低噪音无油空气压缩机一台

8、雾化器两个

9、商用计算机一台：配置不低于i5 CPU、16G内存、1T固态硬盘、21”宽屏LCD；安装Win10及以上操作系统。

10、激光打印机一台：A4幅面

★（六）质保期：1年

（上述参数需完全吻合我单位要求，若有正偏差以上情况请在下方备注）

***仪器售后服务及要求：

1．现场安装：仪器设备到货后，供应商（或厂家）的技术人员应在7日内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿自理。

2．安装检验调试：技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。

3．现场培训：技术人员在安装调试验收合格后，对用户操作人员现场进行仪器使用及维护培训，包教包会。

4．仪器自安装验收合格之日起免费保修12个月。

5. 买方提出有关故障维修或使用过程中的技术问题，卖方必须做到4小时内响应，如不能解决问题应在48小时内派人现场排除故障。

6.如果厂家有同系列仪器软件升级，买方享有免费升级的权力。

7.仪器厂家在福建要有驻点专职售后人员。（提供厂家驻点办事处具体地址、联系人、联系电话）

三、相关表书

投标承诺书

致：中化明达（福建）地质勘测有限公司

根据贵方《中化明达（福建）地质勘测有限公司关于公开采购电感耦合等离子体发射光谱仪和原子吸收分光光度计的招标公告》的招标文件要求，（填写被授权人全名）            被我方正式授权并代表我单位   （填写单位名称）    递交下述文件，并对此负责。

（1）资格证明

（2）法定代表人授权书

（3）报价单

（4）所报价仪器设备的技术指标和服务要求符合性说明

据此承诺书，我单位及签字代表宣布同意如下：

- 所交付的货物和所递交的报价材料真实、可靠。

- 我方将履行招标文件规定的每一项要求、按期、按质、按量履行合同、订单                 及服务。

- 我单位报价有效期至开标日止，如有中标则有效期延长至合同签订并执行完毕止。

被授权人代表：（签字并盖单位公章）

职务：

联系电话：

时间：

法定代表人授权书

致：中化明达（福建）地质勘测有限公司

我方单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“被授权人代表全名”）为本单位代表，代表我方参加（         填写“项目名称”       ）项目的报价，全权代表我方处理报价过程的一切事宜。被授权人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。被授权人代表无转委权。特此授权。若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书

本授权书于    年    月   日生效，本授权书有效期至此次招标开标日，如中标则至合同履行完毕时止。特此声明。

单位负责人：     身份证号：         手机：

被授权代表：     身份证号：         手机：

授权方

报价单位名称：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

被授权方

被授权代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、被授权代表的身份证正反面复印件（加盖公章）

单位负责人：

被授权代表：

报价单

致：中化明达（福建）地质勘测有限公司

对于贵单位（需方）《中化明达（福建）地质勘测有限公司关于公开采购电感耦合等离子体发射光谱仪和原子吸收分光光度计的招标公告》的招标文件要求，报价如下：

| 货品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 |  | 套 | 1 |  |  |
| 原子吸收分光光度计 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总计（含税） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

被授权代表签字：

联系电话：

日期：